# 切片常見問題及改進方法

林珮君 最近修改日期2001/7/20

| 問題與所觀察到的現象 | 可能原因 | 改進方法 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.無法切出切片 | 樣品塊直接先接觸玻璃刀刀鋒以外部分。 玻璃刀，刀座或樣品塊鬆脫。 樣品臂已達極限，無法再前進。 刀鋒已磨損。 樣品塊切面與刀鋒距離過遠。 調整厚度自切厚片至超薄切片。 | 調整玻璃刀角度，增加clearance angle。 將三者重新鎖緊。 先將樣品臂後退，將刀座前移，並重新對刀。 換一新刀鋒或新刀。 將刀座前移，並重新對刀。或暫時增加切片速度，以縮短兩者接觸所需的時間。 稍等數刀後即可切到。 | 1) 原因5最容易發生。因此如何迅速的將刀鋒逼近樣品塊切面，並調整成適當的角度，是節省切片時間與精力的重要因素。 |
| 2. 切片厚度不均，導致每片切片顏色不同。 | 玻璃刀，刀座或樣品塊鬆脫。 樣品塊切面過大。 切片速度過快。 刀鋒已磨損。 樣品塊硬度不足。 | 將三者重新鎖緊。 將樣品塊重新修整 (trimming) 成適當大小。 降低切片速度 (由控制面版調整)。 換一新刀鋒或新刀。 增加樣品塊的包埋時間或以另一種resin取代。 | 我不定時的嚴重問題，而這會導致切片厚度不均。往後切片染色條件的控制會發生很大的問題，因為若每一片切片的厚度不同，所需染色的時間也會不同。 |
| 3. 切片不連續，ribbon無法形成。 | 水面過高。 樣品塊梯形的上下底不平行。 樣品塊梯形的上下底不平整。 切片速率過低。 | 降低水槽中的水位。 將樣品塊重新修整 (trimming)。 將樣品塊重新修整 (trimming)。 增加切片速率。 | 發生過原因1及2。其中，原因2導致切出來的一片片切片各自分離。原因1看不到新切片，所有切片擠壓重疊在刀口附近，看來像是無法切到切片。 |

| 4. 剛切到的切片被樣品塊帶起，無法順利漂浮於水槽上。 | 水面過高。 clearance angle過小。 樣品塊梯形的上底或刀鋒不乾淨，有異物附著。 樣品塊梯形面沾濕。 刀背沾濕。 | 降低水槽中的水位。 調整玻璃刀角度，增加clearance angle。 換刀鋒，樣品塊梯形以拭鏡紙擦拭。 樣品塊梯形以拭鏡紙擦拭。 刀背以拭鏡紙擦拭。 | 發生過原因1及4。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. 樣品塊梯形面沾濕。 | 1) 水面過高。 | 1) 降低水槽中的水位。 |  |
| 6. ribbon彎曲。 | 樣品塊梯形的上下底不平行。 | 1) 將樣品塊重新修整 (trimming)。 | 發生過，但仍可繼續做。 |
| 7. 切片看不清楚。 | 水面過高。 燈光角度不恰當。 | 降低水槽中的水位。 調整燈光角度。 | 發生過原因1。 |
| 8. 切片上看到垂直刀鋒的線條 (刀痕)。 | 1) 刀鋒損毀或有異物。 | 1) 換一刀鋒。 | 不斷的發生。 |
| 9. 切片發生縐折。 | 包埋不良。 刀鋒不夠鋒利。 樣品塊梯形面過大。 玻璃刀，刀座或樣品塊鬆脫。 | 增加樣品塊的包埋時間或以另一種resin取代。或換另一個樣品塊。 換一刀鋒。 將樣品塊重新修整 (trimming)。 將三者重新鎖緊。 | 發生過，原因可能為1-4。 |
| 10. 切片上有細小破洞 | 樣品塊中有小氣泡所造成的孔洞。 刀鋒上有異物。 材料本身內涵物硬度差異過大。 | 將樣品塊重新修整，切除有孔洞的部分。 換一刀鋒。 適用不同的材料製備方式。 | 問題一直存在，而且我尚無法解決。 |